德国CMC微量水分析仪TMA系列

德国CMC公司作为国际领先的气体微量水分析仪生产商，具有多年微量水分析仪研发及制造经验，其产品广泛应用于化工、石油、汽车制造、制药、实验室研发等领域，尤其是多晶硅、氯碱等化工行业。

分析原理

P2O5传感器利用电解水分子为氢气与氧气原理，此传感器由一个玻璃材质的圆柱和两根并行的电极组成，根据具体应用来选择电极材质（通常由铂或铑金属丝制成），并在两根电极之间涂有很薄的一层磷酸H3PO4膜层，在两电极之间出现的电解电流，使酸中的水分分解为H2和O2，此过程的最终产物是P2O5，P2O5是强吸湿性物质，因此从样气中吸收水分，通过连续的电解过程，最终在样气的水分含量与电解后的水分之间建立平衡，电解电流与样气的水分含量成比例，信号经过放大器处理后显示并数据读出。此原理用来测量Xe、Ar、Kr、He、D2、F2、N2、H2、O2、O3、HBr、PH3、SF6、Freon、C2H2、CO2、CH4、Natural gas，尤其适合高纯酸气如Cl2、HCl、SO2、H2S 等诸多气体微量水分测量（极少数会同磷酸发生化学反应的气体除外）。

概述

新一代TMA系列微量水分析仪适合高纯酸气和可燃气体微量水分测量，具有超快速响应、高灵敏度、全微处理器控制、量程自动切换及远程控制、自诊断功能、符合NAMUR标准等典型优势。

新一代TMA系列微水分析仪基于微处理器控制并能满足恶劣的现场环境要求，其信号放大器是一项专利技术，分析仪可设计成便携式、桌面式、19”机架式或壁挂式。

分析仪带有一体化结构的2个报警输出，5个量程指示输出，1个模拟量程输出和 RS232通讯接口。对于外部量程远传控制有5个非隔离或隔离输入触点。分析仪可通过手动、RS232 、外部信号和自动四种方式设置量程。在分析仪切换量程之后自动执行零点及满刻度检查。

分析仪可选内置齐纳安全栅来确保测量端无电火花或过热效应，从而使预处理分析系统可在有爆炸危险场合安装使用，但分析仪主机必需放置在安全区域。

便携型分析仪内置可充电铅酸电池。

主机类型

| 便携式 | 桌面式 | 机架式（单通道） |
| --- | --- | --- |
| 便携式 | 壁挂式 | 机架式（双通道） |

探头介绍

P2O5探头适用于测量各种惰性气体、碳氢化合物或根据所选择的探头材质应用于HCl、Cl2或SO2等高纯酸气的微量水测量。样气以特别的传递方式流经探头，再结合一个高质量的界面，从而确保探头响应迅速和受干扰影响最小，这些设计对于很低的ppm水分测量十分重要。用户可以十分容易的在五分钟内完成探头的再生工作。探头通过底部3个M4螺丝十分容易的垂直安装在任何地方。

| 测 量 池 | 不锈钢、蒙乃尔合金400、哈氏合金、玻璃、PFA |
| --- | --- |
| 电 极 | 铂或铑 |
| 样气流速 | 20NL/h或100NL/h |
| 工作压力 | 0.1barg~1.5barg |
| 密 封 圈 | Viton或FEP |
| 气路接头 | 6mm或1/4”卡套接头 |
| 电气接头 | 瑞士Lemo防水连接器 |
| 安装方式 | 通过底部3个M4螺丝垂直安装（见下图） |

技术参数

| 分 析 仪 |  |
| --- | --- |
| 量程范围 | 0~10/100/1000/2500ppm/v (TMA202/204/210) 0~1/10/100/1000ppm/v (TMA404) |
| 量程设置 | 手动/自动/RS232/外部继电器 |
| 精 度 | 全量程的±1% |
| 灵 敏 度 | 全量程的±0.1% |
| 标 定 | 自动零点及跨度标定（仪器开机自检测功能） |
| 显 示 器 | LCD显示器，带背景灯 |
| 串口通讯 | RS232 |
| 输 入 | 5个继电器触点用于外部量程切换 |
| 输 出 | 2个报警继电器（最大230V/1A） 5个继电器用于量程指示 |
| 模拟输出 | 4~20mA /0~20mA /0~10V可由用户通过菜单设置 |
| 电 源 | 80~230VAC/50/60Hz |
| 功 耗 | 8W |
| 环境温度 | -10℃~+50℃ |
| 外 壳 | IP20（便携式、台式、机架式）；IP65（壁挂式） |
| 尺 寸 | 宽363×高115×深377mm（便携式）；宽482×高133×深350mm（机架式） 宽300×高260×深280mm（壁挂式）；宽257×高160×深316 mm（桌面式） |
| 重 量 | 约6Kg |
| 传 感 器 |  |
| 测 量 池 | 不锈钢、蒙乃尔合金400、哈氏合金、玻璃、PFA |
| 电 极 | 铂或铑 |
| 样气流速 | 20NL/h或100NL/h |
| 工作压力 | 0.1barg~1.5barg |
| 样气温度 | +5~+150℃(建议不超过50℃，否则需要设法冷却) |
| 环境温度 | +5~+65℃ |
| 精 度 | 全量程的±1% |
| 响应时间 | T50小于8秒 |
| 密 封 圈 | Viton、FEP或FFKM可选 |
| 气路接头 | 6mm或1/4”卡套接头 |
| 探头线缆 | 标准3米，最长300米可选 |
| 电气接头 | 瑞士LEMO防水接头 |
| 安装方式 | 通过底部3个M4螺丝垂直安装 |
| 尺 寸 | 约直径43mm×高120mm |
| 重 量 | 约300g |

维护套件

电解液、丙酮、去离子水、手套、安全眼镜、毛刷、呆扳手、工具箱（可选）



数据存储模块

SD存储卡，容量2G（可选）